ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. REFERENCIAS

5. REALIZACIÓN

6. ANEXOS

Anexo I. Codificación.

Anexo II. Ficha de identificación de equipos.

Anexo III. Etiqueta de estado.

Anexo IV. Formato de Plan de Mantenimiento.

Anexo V. Formato de Plan de Calibración y/o Verificación.

Anexo VI. Formato de Certificado de Calibración Interna.

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

1. OBJETO

Este procedimiento establece el control sobre los equipos e instalaciones que pueden participar en una pérdida de nivel de calidad del servicio de elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales.

Este procedimiento tiene por objeto dar las directrices generales para la planificación de las actividades de mantenimiento, calibración y/o verificación de los equipos y los medios vinculados en los procesos de elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales de la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ...................................................

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación para todos los equipos, medios e instalaciones que intervienen en la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de .................................................................

3. DEFINICIONES

Calibración: conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un instrumento y los valores conocidos correspondientes a un patrón de referencia. El resultado de una calibración permite atribuir a las indicaciones los valores correspondientes de lo que se pesa o bien determinar las correcciones a aplicar en las indicaciones del instrumento. Hablaremos de calibración interna cuando somos nosotros los que la realizamos siguiendo las indicaciones del Procedimiento Normalizado de Trabajo de aplicación y de calibración externa cuando subcontratemos la calibración a una empresa acreditada para realizarla.

Equipos de medida y ensayo: todos los instrumentos de inspección, medida y ensayo, patrones de medida, materiales de referencia, aparatos auxiliares, instalaciones, materiales, reactivos e instrucciones, incluido el “software”, que son necesarios para realizar una medida o un ensayo. Este término incluye los equipos y materiales utilizados en el transcurso de medidas, ensayos e inspecciones, así como los utilizados en calibraciones.

Mantenimiento: operaciones eventuales y/o periódicas destinadas a asegurar o restablecer el correcto funcionamiento de los equipos y las condiciones para su disponibilidad.

Material de referencia: material o sustancia en el que una o varias propiedades se encuentran suficientemente bien definidas para permitir emplearlo en la calibración de un instrumento, en la evaluación de un método de medida o en la atribución de valores a un material.

Patrón: medida materializada, instrumento de medida o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una magnitud, para trasmitirlos por comparación a otros instrumentos de medida.

Patrón de referencia: un patrón, generalmente de la máxima calidad metrológica disponible en un determinado emplazamiento o en una determinada organización, del cual se derivan las mediciones realizadas en dicho lugar.

Verificación: confirmación, mediante examen y presentación de pruebas, de que se han cumplido los requisitos especificados.

4. REFERENCIAS

Manual de Calidad.

Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

5. REALIZACIÓN

5.1 Compra de equipos, medios e instalaciones.

5.1.1 En la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ........................................................................ se dispone en todo momento de los recursos (medios y equipos) adecuados que le permiten llevar a cabo la realización de los preparados galénicos. Si se detectan posibles necesidades, se genera una petición de compra conforme al procedimiento general de compras (PG07).

5.1.2 El Responsable de Calidad revisa la petición de compra, incluyendo los requisitos técnicos necesarios en función de la necesidad y asigna el proveedor. La aprobación por el Farmacéutico Titular significa la conformidad en los cambios de los programas de mantenimiento preventivo, calibración o verificación.

5.1.3 En la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ................................................................. no se utilizan los equipos recibidos hasta que no han sido inspeccionados y se ha comprobado que cumplen con los requisitos específicos. A la recepción del equipo, el Responsable de Calidad comprueba que se corresponde con el pedido y va acompañado de la documentación adecuada y completa, incluidos los certificados de calibración o conformidad. En caso contrario, no se pone en servicio el equipo.

5.1.4 Para poner en servicio el equipo, medio o instalación se genera la siguiente documentación:

A. Ficha de identificación (se incluye en inventario general), (ver Anexos I y II).

B. Etiqueta de estado (ver Anexo III).

C. Instrucciones técnicas.

D. Certificado de calibración (si es el caso).

E. Plan de Mantenimiento (se incluye en el Plan General de Mantenimiento).

(Actualización del plan si procede).

F.  Plan de Calibración (se incluye en el Plan General de Calibración), (actualización del plan si procede).

G. Procedimientos específicos necesarios o la modificación de los vigentes (si procede).

H. Actualización del plan de formación y cualificación del personal, si es el caso.

5.2  Gestión de los equipos, medios e instalaciones disponibles.

5.2.1 Todos los equipos, medios e instalaciones que intervienen en la elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales están incluidos en un inventario, cuya información allí almacenada se corresponde con la ficha técnica (ver Anexos I y II). Dicho inventario se compone de la siguiente información por cada equipo:

- Código

- Denominación

- Nombre técnico

- Fecha de recepción

- Fecha de puesta en servicio

- Ubicación

- Estado cuando fue incorporado (nuevo, usado)

- Servicio Técnico (nombre y teléfono)

- Frecuencia de calibración

- Método de calibración (referencia a los métodos de calibración)

- Frecuencia de mantenimiento

- Método de mantenimiento (referencia a las instrucciones del fabricante)

- Referencia al manual de instrucciones

NOTA: Ejemplos de fichas de equipos pueden encontrarse en la revista profesional El Farmacéutico. Los números de dicha revista en los que figuran estas fichas están comprendidos entre el nº 242 (año 2000) y el nº 259 (año 2001).

5.2.2 Todos los equipos, medios e instalaciones que intervienen en la elaboración de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales y puedan influir sobre la calidad de los mismos, se identifican individualmente mediante una etiqueta de estado (ver Anexo III). Esta identificación queda adjunta al equipo de manera permanente de forma que no haya posibilidad de pérdida. Las etiquetas que indican el estado de calibración correcto son de color verde y de color rojo cuando el equipo está fuera de servicio.

5.2.3 Cualquier equipo que haya sido sometido a sobrecarga o manipulación incorrecta y cuyos resultados sean sospechosos, o cuando se haya demostrado mediante verificación o cualquier otro medio que es defectuoso, debe:

- Ser puesto fuera de servicio.

- Identificarse como FUERA DE SERVICIO mediante una etiqueta de estado roja.

- Almacenarse en un lugar específico hasta que se repare o se demuestre que funciona correctamente.

- Actualizarse en el inventario.

En estos casos se investiga si el equipo defectuoso ha podido tener algún efecto en anteriores calibraciones o ensayos. La investigación se documenta, indicando:

- Problema detectado, fecha y persona que lo detecta.

- Actividades que se realizan con el equipo para demostrar que funciona correctamente.

- Efecto en anteriores calibraciones y ensayos y acciones que deban adoptarse.

5.3 Mantenimiento de equipos

5.3.1 En la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ............................................................................ existe un Plan de Mantenimiento (ver Anexo IV), donde se incluyen todos los equipos, medios e instalaciones que pueden influir en la calidad de la elaboración de medicamentos. La realización de las actividades previstas en el plan y/o su modificación, es responsabilidad del Farmacéutico que está utilizando el equipo, medio o instalación. Se deja registro en el histórico del equipo correspondiente. La responsabilidad de la adecuación del Plan de Mantenimiento es del Responsable de Calidad, quien lo revisa en cada modificación o al menos anualmente. Tras la revisión, el Farmacéutico Titular aprueba el plan.

Mediante el plan de mantenimiento queda claramente definido y registrado:

- Código y denominación del equipo.

- Cuáles son las operaciones que se deben realizar.

- La periodicidad de dichas operaciones.

- Quién las va a realizar (interna o externa).

- Referencia a la descripción de la actividad realizada.

5.3.2 También se lleva a cabo el mantenimiento de los equipos cuando sea necesario. Este se desarrolla como consecuencia del mal funcionamiento del equipo. Estas reparaciones serán realizadas exclusivamente por organizaciones con el nivel requerido de aseguramiento de la calidad conforme al procedimiento de compras y subcontrataciones. Cuando no exista esa garantía, se establecen requisitos especiales de calidad con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. Todas las reparaciones realizadas serán registradas en el histórico del equipo en cuestión localizado en la ficha de identificación de equipos (Anexo II). El mantenimiento correctivo se inicia como si de una compra se tratase.

5.4  Calibración y/o verificación de equipos y medios

5.4.1 En la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de ................................................................................ se mantiene un Plan de Calibración y/o Verificación (Anexo V) donde se incluyen todos los equipos, medios e instalaciones que lo requieran. La calibración puede ser externa o interna. Si es interna es función del farmacéutico responsable de ésta. La responsabilidad de la adecuación del Plan de Calibración y/o Verificación es del Responsable de Calidad, quien lo revisa en cada modificación o al menos anualmente. Tras la revisión, el farmacéutico titular aprueba el plan.

Los equipos utilizados se calibran y/o verifican antes de su puesta en servicio y, posteriormente, cuando sea necesario de acuerdo a un plan de calibración y/o verificación establecido. Con ello se asegura que los equipos están en todo momento en condiciones de proporcionar unas mediciones dentro de los límites establecidos como aceptables.

5.4.2 Para llevar a cabo la calibración y/o verificación, se dispone de procedimientos específicos de calibración y/o verificación para cada uno de los equipos que lo requieran. En ellos se describen los métodos de calibración y/o verificación a aplicar, así como los datos que deben registrarse y los límites de error admitidos (ver PNT correspondientes).

Para la calibración de los equipos se emplean patrones de referencia internos, los cuales son a su vez calibrados por una firma o laboratorio que asegure, por medio de certificados, la trazabilidad de sus mediciones con patrones nacionales o internacionales. En caso de no disponer de patrones internos, los equipos se calibran con patrones externos pertenecientes preferentemente a firmas o laboratorios que puedan certificar su trazabilidad con patrones nacionales o internacionales.

5.4.3 La calibración interna requiere la cualificación del personal que la realiza. Ésta es específica para cada tipo de equipo o aplicación informática. Cuando la calibración es externa, se procede conforme al procedimiento de compras o subcontrataciones.

5.4.4 Se establecen los intervalos de calibración y/o verificación de tal forma que se reduce al mínimo el riesgo de que los resultados de cualquier ensayo puedan verse afectados por el hecho de que el equipo no haya funcionado según los requisitos especificados.  La información mínima que debe constar en el plan de calibración y/o verificación (Anexo V) es: código del equipo, denominación, operaciones a realizar, frecuencia, responsable y registro. Como consecuencia de ello, se genera un plan de calibración y/o verificación. Se pueden modificar dichos intervalos dependiendo de los resultados de anteriores calibraciones y/o verificaciones, cambios en el uso del equipo, etc.

5.4.5 Se mantienen actualizados el registro de verificación y/o el certificado de calibración de cada equipo o instrumento incluido en el plan.

(Anexo VI).

5.4.6 Todos los instrumentos y equipos sujetos a calibración y/o verificación serán convenientemente señalizados mediante un color adherido a la etiqueta de estado con objeto de indicar de forma evidente su estado de calibración y/o verificación. Estas etiquetas son verdes si el equipo se encuentra en perfecto estado, rojo si el equipo está fuera de servicio. El personal que tenga que verificar o calibrar los equipos de medida está cualificado debidamente para ello de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de formación y cualificación (PG10).

5.5 Historial: todas las actuaciones realizadas como mantenimiento correctivo y preventivo, calibraciones, verificaciones... quedan registradas en el historial de los equipos, instalaciones y medios, el cual se adjunta a la ficha identificativa del equipo (Anexo II), instalación o medio correspondiente.

6. ANEXOS

Anexo I. CODIFICACIÓN

Tres letras mayúsculas y un número. Las letras indican la familia a la que pertenecen. El número es el correlativo del equipo.

| NOMBRE DEL EQUIPO / INSTALACIÓN | CÓDIGO |
| --- | --- |
| Agitador | AGIxx/x |
| Autoclaves | AUTxx/x |
| Balanza | BALxx/x |
| Baños termostáticos | BATxx/x |
| Emulsionadores | EMUxx/x |
| Estufas | ESTxx/x |
| Frigorífico | FRIxx/x |
| Ordenador | ORDxx/x |
| Termómetro | TERxx/x |
| Granatario | GRAxx/x |
| PH-metros | PHxx/x |
| Capsulador | CAPxx/x |

Anexo II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

| CÓDIGO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN (NOMBRE TÉCNICO): |  |  |  |
| MARCA: MODELO: |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE EQUIPO: |  |  |  |
| Nº DE SERIE U OTRA IDENTIFICACIÓN: |  |  |  |
| FECHA DE RECEPCIÓN: |  |  |  |
| ESTADO EN EL MOMENTO DE RECEPCIÓN: N NUEVO N USADO N DAÑADO |  |  |  |
| FECHA DE PUESTA EN SERVICIO: |  |  |  |
| UBICACIÓN: |  |  |  |
| FABRICANTE: |  |  |  |
| PROVEEDOR: |  |  |  |
| SERVICIO TÉCNICO: |  |  |  |
| TELÉFONO DE CONTACTO: |  |  |  |
| FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |
| FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: |  |  |  |
| FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: |  |  |  |
| HISTORIAL DEL EQUIPO: |  |  |  |
| Fecha Operación realizada/Incidencia Responsable Observaciones | Operación realizada/Incidencia | Responsable | Observaciones |

Anexo III. ETIQUETA DE ESTADO

Serán de color verde y rojo  El color verde indica que el equipo se encuentra en perfecto estado. La etiqueta roja identifica los equipos que se encuentran fuera de servicio.

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

FECHA DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN:

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN:

FIRMA

Anexo IV. FORMATO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | OPERACIONES | FRECUENCIA | RESPONSABLE | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anexo V. FORMATO DEL PLAN DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | OPERACIONES | FRECUENCIA | RESPONSABLE | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anexo VI. FORMATO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INTERNA

| Código del equipo: |  | Denominación del equipo: |  |  | Patrones empleados: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de calibración: | Ubicación: |  | Frecuencia: | Precisión: |  | Realizado por: |
| Rangos de trabajo: Datos de la calibración: |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones ambientales: |  |  |  |  |  |  |
| Resultado de la Calibración: |  |  |  |  |  |  |
| Fecha calibración: |  | Fecha próxima calibración: |  |  | VºBº (firma y fecha): |  |